
胎儿监护仪调研参数要求
整机要求：
监测：胎心率、宫缩压、胎动，并可升级中央监护功能。
超声工作频率≤1MHz。
超声波束声强：Iob≤10mW/cm2

胎心率测量范围≤30bpm，≥250bpm。
胎心率测量精度应≤±1bpm。
宫缩压力测量范围0-100单位。
不小于12英寸TFT液晶显示触摸屏。
显示屏支持多角度观察，0-90°可调。
采用阻尼轴和磁吸设计，支持屏幕角度无级调节。
支持手写中文输入功能。
支持滑屏操作，能快速切换显示界面。
应具有两个报警灯，生理/技术报警灯分开显示。
标配双USB接口，能同时外接打印机和U盘。
传感器接口要统一（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，支持热插拔。内置150mm或152mm热敏打印机，并支持USB外置打印机。
能将病历报告生成图片格式保存。
能配备探头支架。
内置不少于四种专家评分系统可选。
具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。
具有定时监护和定时打印功能。
支持智能电源管理，能定时触发锁屏，待机，关机。存储不少于2000份病历报告。
标配内置大容量锂电池，持续工作4小时以上。
内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。

