医疗设备需求参数表

1.加热系统调节最低范围要求：36～40℃；调节精度：≤0.1℃，控温精度：≤±0.5℃

2.透析处方自定义及存储功能。

3.可在治疗过程中修改处方。

4.腹膜透析液称重传感器精度：≤1%

5.具备触摸屏；

6.具备自动操作指引以及多组内置处方功能。

7.可替代手工进行腹膜透析自动加热、灌注、换液以及排液操作。

8.治疗模式包括但不限于:持续性循环腹膜透析（CCPD）、潮式腹膜透析（TPD）、间歇性腹膜透析（IPD）、夜间间歇性腹膜透析（NIPD）、专家模式(AAPD)。

9.安全报警至少包含:温度异常报警、透析液流量异常报警、排除液流量异常报警、电源故障报警

10.可根据患者情况自行在不同周期设定不同灌注量、不同留腹时间的个体化透析治疗。

11.配置可移动台车，方便患者在治疗期间的移动。