医疗设备需求参数表

- 1.主要功能 - 通过诱发电位、肌电图、TOF 等功能，为手术医生提供中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中神经的活动情况，为外科手术中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位进行指导。 - 2.前置放大盒技术要求 - 2.1放大器支持信号采集通道数≥16个； - 2.2带宽范围：1Hz-7kHz； - 2.3配备专用医用隔离电源，防高压专用隔离； - 2.4采样频率25KHz/通道； - 2.5灵敏度要求：0.01μV/D到 30mV/div 具备分档控制功能； - 2.6共模抑制比≥120dB； - 2.7噪声水平≤2.0 uV p-p（0.2-200Hz）； - 2.8 A/D 转换≥24 位 ； 2.9输入抗阻≥ 3000MΩ ； - 2.10具有滤波功能：高频滤波：10HZ-5000HZ，低频滤波：0.1-500Hz，多档可调。 - 3.电刺激器技术要求 - 3.1具备恒流和恒压两种模式； - 3.2输出方式包含：重复、不重复、单一脉冲串； - 3.3安全性：具备功率限制，开机自检和测试； - 3.4刺激级性：正相，负相，双相； - 3.5刺激脉宽0.025 -1.0 ms； - 3.6恒流刺激器≥8个高电流刺激端； - 3.7刺激强度：最大刺激电压1000V，最大输出电流1000mA ； - 3.8刺激频率0.01Hz～100Hz； - 4.声刺激器技术要求 - 4.1刺激类型:短音/纯音/白噪音 4.2刺激输出：左耳、右耳、双耳同时、双耳交替； 4.3最大短音声强≤125dB ，最大纯音声强≤125dB ，最大白噪音声强≤125dB ； - 4.6刺激频率范围：0.1Hz-100Hz - 5.闪光刺激技术要求 - 5.1刺激频率：刺激频率：0.1Hz-50Hz ； 5.2刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激 ； - 6.软件功能要求 - 6.1 配备Windows 系统、专业版 Office 办公软件； - 6.2 神经监测软件项目包含但不限于：脑电图、肌电图、皮层定位、体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激程序、听觉诱发电位、视觉诱发电位等。可多项目同步监测，脑电、诱发电位及肌电图同步并行监测 - 6.3同一个画面上多种检查同时进行并能够自由切换；自由设置检查顺序功能，能进行一定间隔不同的监测顺序检查。 - 6.4肌电图功能要求：由自扫描肌电波形窗口、触发肌电窗口及肌电波形堆栈窗口组成，实时显示采集到的肌电波形数据，并可以临时回放，可切换单区域和横向平铺双区域显示窗口布局类型。自动捕获肌电图动作单位电位，包括单次刺激触发的数据捕获。保存时同时保存波形Label、捕获时间、捕获源等信息。 - 6.5脑电图功能：频谱图:通过对波形数据的频谱分析计算出整个病例的各频段δ、θ、a、β相对能量占比、中频指数、边频指数、快慢波相对能量比、爆发抑制比、振幅整合、双频指数，以趋势图的形式表现出来。 - 6.6诱发电位功能要求：多实时显示波形数据三种方式：数据绝对值、每个波形与基线的差值、每个波形与基线的百分比数据。 - 6.7具备椎弓根钉自动测试功能，有自动调节功能。 - 6.8软件具备干噪声分析功能，可分析手术室双极电凝等噪声，屏蔽采集。 - 6.9具备多个数据窗口显示功能，能实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等，同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。 - 6.10具有各种监测模式，可根据不同的手术方式进行编辑，添加监测模式，数目不限。系统提供多个已经配置好的监测方案参数模板，用户可以选择某个模实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等，同屏显示，也可分屏逐窗口浏览板参数成为当前监测方案的参数，用户修改后的监测方案参数也可以另存为一个新的模板。 - 6.11具备TOF监测功能，能显示病人肌肉松弛度，有柱状图，百分比，真实波形三种形式显示。 - 6.12可一键生成报告，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与 word 的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。 - 6.13可通过云检测软件实现多台设备同时远程监测，一台主机可以实现多个手术间同时监测。 - 6.14可对系统窗口、光标、诱发模块、肌电模块的不同显示进行个性化设置。 - 6.15任何一台计算机均可以通过 LAN 或 VPN 进行远程数据监视，实现即时网络功能。 - 6.16设备有自动储存功能意外断电后可接上一次持续监测而不需要重新开始。