医疗设备需求参数表

配置基本要求：

1.主刀镜、助手镜

2.电动调焦系统、电动连续变倍系统

3.一键式全电磁锁功能

4.内置原厂血管荧光造影模块

5.内置原厂高清摄录像系统

技术要求：

  - 三人六目，配备主刀镜一套、助手镜两套，适用于神经外科及脊柱显微手术操作。

  - 精细调焦功能，对手镜有独立精细调焦。调焦时主刀镜焦距不改变。

  - 电动连续调焦系统，电动无级变倍系统：最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X(12.5倍目镜下)。

  - 最大调焦范围（工作距离）≥550mm。

  - 12.5x目镜下，最大视野范围≥170mm。

  - 主镜可绕垂直轴旋转≥530°，左右倾斜：-45°/45°，前倾-30°/后倾120°。

  - 配显微镜原厂的可消毒物镜防护镜，可重复使用。

  - 辅助聚焦功能：具备激光辅助聚焦功能。

  - 落地式电磁锁支架，支架具有≥6关节电磁锁开关。

  - 电磁锁可做二级控制。

  - 支架灵活，能良好的操作空间。最大水平伸展范围≥1450mm，最大高度≥2350mm。

  - 一键平衡系统，一键操作即可完成全系统平衡。

  - 配备显微镜原厂内置血管荧光造影模块。荧光显影剂为吲哚青绿ICG。

  - 可升级显微镜原厂内置黄荧光造影模块，显影剂为荧光素钠。

  - 冷光源：内置双氙灯照明系统，第一、第二光源均≥300W氙灯，保证深腔隙照明亮度。

  - 自动调节亮度：根据工作距离和放大倍率自动调整照明亮度。

  - 手术显微镜控制系统与高清摄录像系统分开，互不干扰。

  - 控制系统：≥24英寸液晶触摸控制屏。屏集控光学、支架、影像及照明等设置。

  - 原厂内置高清摄像头（分辨率1920×1080），无需外接分光器和视频适配器。

  - 内置摄像头具有独立的焦距调节功能，摄像头调焦不改变主刀镜焦距。

  - 高清屏显示器，整合在显微镜支架上，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能。。

  - 配备内置4K（分辨率3840×2160）图像记录系统，兼容1080P高清记录。

  - 售后服务体系完善。生产厂家在四川省有售后服务办公室、有售后服务专职工程师驻点。须提供售后服务办公室地址、工程师姓名、联系方式。提供质保时间和响应时间。

配置基本要求：

1.主刀镜、助手镜

2.电动调焦系统、电动连续变倍系统

3.一键式全电磁锁功能

4.内置原厂血管荧光造影模块

5.内置原厂高清摄录像系统

技术要求：

  - 三人六目，配备主刀镜一套、助手镜两套，适用于神经外科及脊柱显微手术操作。

  - 精细调焦功能，对手镜有独立精细调焦。调焦时主刀镜焦距不改变。

  - 电动连续调焦系统，电动无级变倍系统：最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X(12.5倍目镜下)。

  - 最大调焦范围（工作距离）≥550mm。

  - 12.5x目镜下，最大视野范围≥170mm。

  - 主镜可绕垂直轴旋转≥530°，左右倾斜：-45°/45°，前倾-30°/后倾120°。

  - 配显微镜原厂的可消毒物镜防护镜，可重复使用。

  - 辅助聚焦功能：具备激光辅助聚焦功能。

  - 落地式电磁锁支架，支架具有≥6关节电磁锁开关。

  - 电磁锁可做二级控制。

  - 支架灵活，能良好的操作空间。最大水平伸展范围≥1450mm，最大高度≥2350mm。

  - 一键平衡系统，一键操作即可完成全系统平衡。

  - 配备显微镜原厂内置血管荧光造影模块。荧光显影剂为吲哚青绿ICG。

  - 可升级显微镜原厂内置黄荧光造影模块，显影剂为荧光素钠。

  - 冷光源：内置双氙灯照明系统，第一、第二光源均≥300W氙灯，保证深腔隙照明亮度。

  - 自动调节亮度：根据工作距离和放大倍率自动调整照明亮度。

  - 手术显微镜控制系统与高清摄录像系统分开，互不干扰。

  - 控制系统：≥24英寸液晶触摸控制屏。屏集控光学、支架、影像及照明等设置。

  - 原厂内置高清摄像头（分辨率1920×1080），无需外接分光器和视频适配器。

  - 内置摄像头具有独立的焦距调节功能，摄像头调焦不改变主刀镜焦距。

  - 高清屏显示器，整合在显微镜支架上，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能。。

  - 配备内置4K（分辨率3840×2160）图像记录系统，兼容1080P高清记录。

  - 售后服务体系完善。生产厂家在四川省有售后服务办公室、有售后服务专职工程师驻点。须提供售后服务办公室地址、工程师姓名、联系方式。提供质保时间和响应时间。

配置要求

| 序 号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜主机 | 套 | 1 |  |
| 2 | 主刀镜 | 套 | 1 |  |
| 3 | 助手镜 | 套 | 2 |  |
| 4 | 双目镜筒 | 套 | 3 |  |
| 5 | 冷光源 | 套 | 1 |  |
| 6 | 内置血管荧光系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 支架 | 套 | 1 |  |
| 8 | 内置高清图形摄录系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 24 英寸集控触摸屏 | 套 | 1 | 与主机为一体 |
| 10 | 一键自动平衡系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 一次性消毒罩 | 个 | 5 |  |
| 12 | 防尘罩 | 个 | 1 |  |