医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复医学科 | 设备名称 | 经皮神经电磁刺激仪(TENS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、显示方式:数码显示; 2、台机尺寸:方便携带 3、输出通道:三路矩形波脉冲输出; 4、使用电源:a.c.220V，50Hz; 5、脉冲频率:1Hz~160Hz,步进为1Hz，允差士20%; 6、脉冲宽度:20us~520us,步进为10us,允士20%; 7、输出幅度:在500的负载电阻[下，不大于65V; 8、治疗时间:0~99min可调，允差士10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止;10、治疗方式有三种: a)连续输出; b)慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s(通2s，断2s); c)快速断续输出，断续周期为2s士0.2s(通1s，断1s)。 |  |  |  |