医疗设备需求参数表

| 科 室 | 皮肤科 | 设备名称 | 注射器辅助推动装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1台 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 一、整机手柄配置: - 1、有针注射手柄； - 2、超导手柄，医疗器械注册证需明确标注具备药物导入功能。 - 二、有针注射相关功能参数: - 1、注射模式：具备自动注射、自动单次注射、单次注射、持续正常注射、持续慢速注射5种模式，可自由切换； - 2、注射器适配与给药剂量：适配1mL、2mL、3mL、5mL常规医用注射器；精准给药区间0.8mL-6mL，支持精细化自定义剂量调节；内置≥10组临床常用配比，同时支持固定档位存储、自定义参数设置两种模式； - 3、注射速度：分慢速、正常、快速三档可调； - 4、方案存储：设备可存储不少于6组自定义注射方案； - 5.连续工作能力：整机连续工作时长≥4小时。 - 三、无针超导药物导入参数: - 1、中频输出参数：输出2.3kHz-7.5kHz 方波，脉冲宽度 66μS-200μS；频率、脉冲宽度允许误差均为 ±10%；设备输出参数在上述区间范围内即满足要求，不强制设备同时覆盖区间全部极值； 2、电极要求：开展药物导入治疗需配套电极片，单电极片阻抗不大于10Ω。 - 四、合规通用要求： - 1、资质：供应商须提供完整有效的医疗器械注册证、生产许可证、经营资质，设备注册证参数与实物性能一致； - 2、耗材：适配市面通用标准注射器、电极片，无专属垄断耗材限制； - 3、安全防护：具备参数锁定、过载保护、故障声光报警等安全功能； - 4、售后：原厂标准质保，包含上门装机调试、医护操作培训、定期维保服务。 |  |  |  |