耳鼻咽喉头颈外科新购买鼻内镜、喉内镜参数需求

（一）鼻内镜（2个）

- 1、柱状晶体技术，30°；

- 2、最大插入部外径≥4mm，工作长度18cm；

- 3、视场角≥100°，有效观察景深：1～50mm

- 4、照度≥1500lx，视场中心角分辨力≥2.0C/(°）；单位相对畸变的控制量VUz ：≤16%。

- 5、具备螺纹适配器，可连接不同品牌光缆；

- 6、在D65标准照明体下的显色指数Ra≥94；（需提供证明文件）

- 7、可以耐受≥500次的高温高压灭菌循环使用；（需提供使用说明书）

（二）喉内镜（2个）

- 1、进口不锈钢板材整体加工，防腐性号，表面无镀层

- 2、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

- 3、镜体直径≥4.8mm，工作长度≥183mm

- 4、视向角12°，视场角≥45°

- 5、▲中心角分辨力：≥4.9C/（°）

- 6、有效景深1-50mm

- 7、在A标准照明体下的显色指数Ra值≥90

- 8、A 标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数 Ra：≥90

- 9、D65 标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数 Ra：≥88

10、耐受≥500次的高温高压灭菌循环使用；（需提供使用说明书）