医疗设备需求参数表
	科      室
	疾病管理中心
	设备名称
	掌上彩超

	拟采购数量
	1
	参数用途
	市场调研

	一、整机基础要求
1. 一体化掌上超声，主机、屏幕、探头集成一体，单手可握持；整机重量≤500g；
2. 整机防护等级≥IP53，防水防污，机身支持医用消毒液擦拭消毒；
3. 内置锂电池，连续工作续航≥4 小时；支持 Type-C 通用接口充电，具备电池过充、过放安全防护功能；
4. 显示屏≥6 英寸高清触控屏，强光环境可视；整机采用无风扇静音散热设计，长时间运行流畅不卡顿；
5. 搭载医用专用嵌入式系统，开机启动时间≤15 秒，操作流程简洁，运行稳定不易死机。
二、成像性能
1. 基础 B 超成像：灰阶等级≥256 级，最大探测深度≥240mm，内置图像降噪、清晰度优化算法；
2. 血流成像：具备彩色血流、微细血流成像功能，可清晰识别、分辨血管内血流信号；
3. 频谱检测：支持脉冲多普勒（PW）模式，可自动测量血流速度、测算各类血流动力学相关数值。
三、探头配置
1. 标准配置：腹部凸阵探头，适用于腹部脏器超声筛查检查；
2. 可选拓展配置：浅表高频探头，满足小器官、血管等浅表检查；
3. 探头外壳可擦拭消毒，线缆耐弯折，探头整体防水防渗漏。
四、测量及报告输出
1. 基础自动测量功能：支持距离、面积、心率、血流阻力指数等临床常规测量计算；
2. 设备本地可生成标准化超声筛查图文报告，支持外接打印机纸质输出报告。
五、存储与数据传输
1. 整机总存储容量≥128GB，其中设备内置本地存储≥64GB，可长期保存静态超声影像、动态扫查视频；
2. 支持 WiFi 无线、USB 有线两种方式导出影像与报告资料；设备开放标准化通用医疗数据接口，可实现与院内慢病管理类业务平台数据互通、自动归档。
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