医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心 | 设备名称 | 24小时动态血压测量仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 6 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、基础功能： 按预设时间间隔（如白天每15–30分钟、夜间每30–60分钟）自动充气测量血压和心率，本机可存储≥200组有效血压数据，支持患者手动触发额外测量并进行事件标记，设备本机屏幕可实时展示平均收缩压、平均舒张压、平均心率等基础统计结果。 二、核心功能： 1.自动生成24小时血压趋势图与昼夜节律分析，支持杓型/非杓型血压分型判断； 2.具备血压负荷值计算功能，统计高于正常阈值的测量占比； 3.内置《中国动态血压监测指南》诊断判定标准，可辅助区分高血压临床分型； 4.支持本机本地数据导出，软件自动生成结构化标准化临床报告； 5.支持无线数据传输（蓝牙、4G或WiFi至少具备其一）；设备开放标准化医疗数据接口，可通过通用接口对接院内慢病管理类信息系统，实现数据互通； 三、硬件要求： 便携佩戴主机，整机重量≤300g；搭载高精度压力传感器；配备可充电电池，单次满电续航不低于 48 小时，可完整支撑 24 小时监测使用。 四、软件要求： 配套分析软件具备有效 NMPA 医疗器械注册相关认证；软件兼容 Windows、macOS 操作系统；具备患者测量数据加密存储传输、分级用户权限管理功能；可严格按照《中国动态血压监测指南》标准生成规范化临床报告；支持院内慢病相关信息系统数据互通对接。 |  |  |  |