医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心、心血管内科 | 设备名称 | 四肢多普勒检查仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、基础功能 可同步或分步完成双上肢、双下肢踝部收缩压测量，设备自动计算踝臂指数（ABI）；支持模拟 / 数字脉搏波形实时显示，可存储单例或多例患者完整基础检测数据。 二、核心功能 - 自动完成 ABI 分级判定：ABI＜0.9 提示外周动脉狭窄（PAD），ABI＞1.4 提示动脉钙化； - 具备脉搏波形态分析功能，自动评估动脉弹性、血管阻塞程度； - 内置《中国外周动脉疾病诊治指南》诊断判定标准，软件自动生成结构化图文临床报告； - 支持 USB 有线、蓝牙无线或 4G 传输； - 设备开放标准化通用医疗数据接口，可通过标准接口对接院内慢病管理、医院信息类业务系统，实现检测数据自动归档互通。 三、硬件技术要求 主机集成医用压力传感器，标配光电容积脉搏波（PPG）采集模块；可拓展选配 2–5MHz 多普勒超声探头；配套适配成人四肢专用血压袖带；主机性能符合 YY 0587 医用电子血压设备通用标准，选配多普勒超声组件满足 YY 0670 超声设备相关标准，整机具备有效二类医疗器械注册合规资质。 四、软件功能要求 配套分析软件取得 NMPA 二类医疗器械注册认证；内置患者档案管理、报告打印、数据加密存储、分级账号权限控制功能；提供标准化数据交互接口，可实现与院内慢病系统、医院信息相关业务系统数据互通对接。 |  |  |  |