医疗设备需求参数表

| 科 室 | 济慈医疗部 | 设备名称 | 足底压力步态评估系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1台 | 参数用途 | 市场调查 |
| - 设备总体用途 用于开展糖尿病足早期筛查与干预预防工作，同时可为肥胖、各类代谢综合征人群提供规范化运动康复指导。 二、基础通用功能 1.系统可录入、存储就诊患者基础信息，包含身高、体重、常规鞋码等基础档案数据；患者档案支持分级权限管理、本地备份，符合医疗数据隐私安全相关规范。 2.设备配套影像采集模块，支持现场拍摄照片、录制视频，留存患者足部、下肢外观检查影像资料，影像资料可与患者检查报告关联归档。 三、硬件技术要求 1.压力采集板：可实现静态站立、动态行走压力采集；具备清晰有效检测区域，传感器密度满足临床检测使用；静态采样频率≥100Hz，动态步态采样频率≥200Hz；明确设备压力量程，压力测量误差≤5% FS；设备最大承重≥150kg，可满足肥胖人群检测使用需求。 2.影像采集单元：配套影像采集模块，拍照像素≥800万，视频录制帧率≥30fps，实现足部、下肢影像采集留存。 3.配套工作站：配套整机工作站，预装正版操作系统；显示器尺寸≥23.8英寸，可满足门诊长时间连续运行使用。 4.整机具备安全接地保护，适合门诊室内环境长期连续作业。 四、核心检测与分析功能 （一）采集模式要求 设备具备静态站立压力采集、动态行走步态采集工作模式，可开展人体平衡功能量化评估。 （二）静态站立检测分析能力 1.可识别足部外形轮廓、全域压力分布状态，测算足弓宽度； 2.可定位足底压力峰值点位，支持双侧足部压力比对，开展足底前后、左右压力均衡度分析。 （三）静态平衡测评模块 1.可捕捉人体站立重心移动轨迹，分区域输出足底压力量化数据； 2.可生成可视化动态曲线、图表，展示平衡功能相关指标 （四）动态行走步态全维度分析 1.可输出行走全程足底压力分布、压力峰值对称系数、足底各分区压力数值； 2.可生成左右足压力曲线对比图、人体行进重心运动轨迹图； 3.支持双脚足底多分区压力变化曲线绘制； 4.可区分足部触地、支撑、离地步态阶段，输出各阶段压力占比统计图表。 （五）足部分区量化分析 系统可实现足底多功能分区的分割解析；可对拇趾区、第2-5趾区、第1-5跖骨头区、足弓内侧区、足弓外侧区、足跟内侧区、足跟外侧区等区域，输出分区压力峰值、平均压力、受力面积等数据。 （六）足弓分型智能判定 自动计算足弓指数，内置临床通用正常足弓参考阈值，依据测算数值自动判定扁平足、高足弓、正常足等足型分类。 （七）重心偏移量化分析 在静态站立、动态行走状态下，可计算人体重心落点、重心偏移方向、重心偏移量，量化失衡程度。 （八）患者预约与档案队列管理 软件具备预约登记模块，支持批量录入待检患者信息，建立检查排队队列；患者档案支持检索、查询、调阅。 （九）足部疾病标准化问卷模块 系统可配置足部病变临床评估电子问卷，内容可覆盖患者基础病史、长期用药记录、全身并发症情况、医护专项查体记录、足部外观体征检查记录；支持问卷条目自定义增删、编辑修改。 （十）平衡康复互动训练模块 设备配套平衡功能康复训练程序，可支持基于足底实时压力反馈开展交互式训练，训练难度可分级调节，可记录输出训练结果数据。 （十一）标准化检测报告输出 可生成足底压力检测报告、步态综合分析报告、平衡功能评定报告；报告支持本地导出、保存、打印；导出格式支持 PDF 及可编辑文档格式。 （十二）报告自定义编辑功能 1.检测原始影像、压力图表可嵌入报告； 2.支持手动上传插入外部影像资料； 3.支持报告模板编辑，可嵌入图表影像、外部数据表格，完善诊疗记录。 （十三）院外患者随访延伸管理能力 可通过系统接口对接院内现有信息化平台，由院内信息平台实现术后/筛查后随访提醒、足部健康科普宣教、糖尿病足防护知识推送功能；不强制设备本体实现随访推送业务逻辑，不局限原厂配套移动端工具。厂商需提供业务实现技术方案、标准化接口，不得额外收取接口授权费用；设备侧接口开发调试由中标方完成，院内平台改造由院方负责。 （十四）医院现有信息系统互联互通 设备软件具备标准化开放数据接口，支持 RESTful/HL7 协议；院方需要对接本院 HIS 系统、四川省基层医疗卫生管理信息系统，实现患者基础信息调取、检查及报告回传。 厂商须提供完整接口文档，不得额外收取接口授权费用；中标人完成设备侧接口开发调试，配合院方及对应系统厂商联调；第三方系统侧改造工作由院方协调处理。 五、数据安全要求 1.所有患者检测数据、影像、报告本地存储； 2.具备数据自动备份功能； 3.用户分级权限管理，不同角色分配不同操作权限； 4.符合国家医疗健康数据安全、个人信息保护相关规范。 |  |  |  |